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ВНИМАНИЕ !

Прежде чем включить аппарат вакуумного массажа «Мустанг-Вакуум-ДинаВак» (далее аппарат), внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и указаниями по технике безопасности.

ВВЕДЕНИЕ

Настоящее руководство является документом, удостоверяющим гарантированные предприятием-изготовителем основные параметры и технические характеристики и позволяющим ознакомиться с устройством и порядком работы с аппаратом. К эксплуатации аппарата допускаются лица, изучившие настоящее РЭ и допущенные к эксплуатации электроустановок.

1. НАЗНАЧЕНИЕ
Аппарат предназначен для проведения процедур вакуумного массажа  в косметологии в условиях специализированных предприятий и организаций.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Аппарат  выполнен  в  соответствии  с  техническими условиями ТУ 5156-009-29230815-2011.
2.2 Технические параметры.

2.2.1 Максимальное относительное разрежение:

кПа ………………………………………..…
-60

мм.рт.ст. (ТОРР) ……….…….…………….
-450

2.2.2 Минимальное относительное разрежение

высокого уровня вакуума, кПа ……………
-8

мм.рт.ст. (ТОРР) …………………………...
-60

2.2.3 Минимальное относительное разрежение

низкого уровня вакуума, кПа ……..………
0

мм.рт.ст. (ТОРР) …………………………...
0

2.2.4 Режим действия вакуума ……………..……
Постоянный,


динамический

2.2.5 Диапазон установки времени

высокого/низкого вакуума

в динамическом режиме, с ………………...
0,3-60

2.2.6 Время нарастания разрежения от

минимального уровня до максимального

в объеме 1л, не более, с ………………..….
20

2.2.7 Скорость натекания воздуха,

не более, л*кПа/с ……………...………..….
0,04

2.2.8 Диапазон установки значений

времени экспозиции, мин …...…..………....
1 - 30
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2.2.9 Электропитание:

напряжение, В ......……........………..….......
198...242

частота, Гц ..............…………...….....….......
50...60

2.2.10 Максимальная

потребляемая мощность, ВА .......……...…
14

2.2.11 Время установления

рабочего режима, не более, с ..……...…....
10

2.2.12 Диапазон рабочих температур, (С……....
+10 ...+35

2.2.13 Диапазон температур при 

транспортировании и хранении, (С .……..
-50 ...+50

2.2.14 Габаритные размеры, мм ....…….…….......
280х200х110
2.2.15 Масса (блок разрежения), кг ....……….…
2,4

2.3 Металлические части аппарата изготовлены из коррозионно-стойких материалов или защищены от коррозии покрытиями в соответствии с ГОСТ 9.301, ГОСТ 9.302 для условий эксплуатации УХЛ 4.

2.4 Наружные поверхности блока разрежения, трубопроводов и насадок устойчивы к дезинфекции по МУ-287-113. 

2.5 Аппарат при эксплуатации устойчив к воздействиям климатических факторов по ГОСТ 15150 для изделий климатического исполнения   УХЛ 4.2.

2.6 Аппарат в транспортной упаковке устойчив к воздействиям климатических факторов для условий хранения 5 по ГОСТ 15150.

2.7 Аппарат при эксплуатации устойчив к механическим воздействиям, возникающим при эксплуатации.

2.8 Аппарат в транспортной упаковке устойчив к механическим воздействиям, возникающим при транспортировании. 

2.9 Средняя наработка на отказ аппарата не менее 1000 ч. Критерий отказа – несоответствие аппарата хотя бы одному из требований  пп. 2.2.1÷2.2.6.

2.10 Среднее время восстановления работоспособности аппарата не более 2 ч.

2.11 Средний срок службы аппарата не менее 5 лет при эксплуатации 6ч в день. Критерий предельного состояния ( невозможность или экономическая нецелесообразность восстановления соответствия аппарата требованиям пп. 2.2.1÷2.2.6.

ПРИМЕЧАНИЕ: Предприятие-разработчик оставляет за собой право дальнейшего совершенствования аппарата.
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3. КОМПЛЕКТАЦИЯ

3.1 Блок разрежения ...........……………...............
1

3.2 Трубопровод 1,5м ……………………..……..
1

3.3 Трубопровод 0,5м ……………………………
2

3.4 Тройник ……………………………………….
1

3.3 Воздушный фильтр ………….………………
2

3.4 Вакуумные банки (насадки)

(20 мм …………………………….…………
2

(50 мм …………………………….…………
2

(50 мм магнито-роликовая …..…………...
1

3.5 Руководство по эксплуатации ..…….…......…
1

3.6 Инструкция по применению .........……..........
1

3.7 Упаковочный пакет ...……......……….........…
1

3.8 Упаковочная коробка ......……..……...........…
1

4. ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ АППАРАТОМ

4.1 Меры безопасности (эксплуатационные ограничения).

4.1.1 Аппарат может использоваться только лицами, которые изучили настоящее руководство по эксплуатации, поняли устройство аппарата, методику его работы и обращения с ним. 

4.1.2   При эксплуатации  аппарата запрещается:
1) использовать шнур электропитания, имеющий повреждение изоляции;
2) использовать принадлежности, не входящие в комплект поставки аппарата.
3) включать электрическую вилку шнура электропитания в сеть мокрыми руками;
4) осуществлять подключение аппарата к сети с помощью розеток или удлинительных кабелей, не соответствующих классу II ГОСТ Р 50267.0-92;
5) погружать аппарат в воду даже в отключенном состоянии;
6) использовать аппарат, который падал или имеет видимые дефекты, угрожающие его безопасной эксплуатации (дальнейшая эксплуатация возможна только после проверки в уполномоченной сервисной службе);
4.1.3 При эксплуатации аппарата необходимо соблюдать следующие требования и рекомендации:

1) Техническое обслуживание и ремонтные работы должны проводиться лицами, имеющими специальную подготовку;

2) Техническое обслуживание аппарата и ремонтные работы должны выполняться только при отключенной электрической сети;
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3) При работе с аппаратом требуется соблюдение мер предосторожности, предусмотренных в «Правилах технической эксплуатации и техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей»;

4) После транспортирования в условиях отрицательных температур аппарат должен быть выдержан при нормальных климатических условиях не менее 4 ч.

4.2 Устройство и работа. Принцип работы аппарата основан на создании в замкнутом объеме вакуумных насадок (банок) локального отрицательного давления (разрежения).
4.2.1 Аппарат состоит из следующих основных частей:

- блока разрежения; 

- гибких трубопроводов для подсоединения к вакуумным насадкам (банкам);

- вакуумных насадок (банок) с различным размером рабочего отверстия различного объема.

4.2.2 На передней вставке расположен воздушный фильтр со штуцером для подсоединения гибкого трубопровода. На задней панели базового блока расположены выключатель питания и розетка для подключения сетевого шнура.

4.2.3 Подключение аппарата к электропитанию осуществляется с помощью двухжильного шнура электропитания с вилкой.

4.2.4 Внешний  вид панели управления базового блока представлен на Рис. 1.

4.3 Подготовка аппарата к работе.

4.3.1 Перед началом работы следует внимательно ознакомиться с настоящим руководством по эксплуатации и элементами управления аппарата. 

4.3.2  Извлечь аппарат из потребительской упаковки, убедиться, что указанное в маркировке напряжение питания согласуется с напряжением имеющейся сети питания.

4.3.3  Проверить комплектность аппарата.

4.3.4  Подключить надлежащим образом шнур питания к аппарату и сети питания.

4.3.5 Подсоединить к штуцеру вакуумного фильтра гибкий трубопровод. К трубопроводу подсоединить необходимую для проведения процедуры вакуумную насадку (банку). Возможно подсоединение двух вакуумных банок посредством тройника и двух дополнительных трубопроводов.
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4.4 Использование по назначению (порядок работы).

Аппарат может работать в режимах постоянного и пульсирующего вакуума (динамический режим). В режиме пульсирующего вакуума фаза высокого вакуума периодически сменяется фазой низкого вакуума. Время действия высокого/низкого вакуума может задаваться произвольно или в соответствии с выбранной программой (предустановленной или запрограммированной пользователем).

4.4.1 Включить аппарат. При этом на индикаторах панели управления устанавливаются параметры, которые использовались в предыдущем сеансе работы перед выключением аппарата.
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Рис. 1. Панель управления аппарата «Мустанг-Вакуум-ДинаВак»
1. Кнопки выбора программ и установки параметров. 2. Цифровой индикатор номера программы. 3. Цифровые индикаторы времени высокого/низкого вакуума. 4. Кнопка выбора единиц измерения отрицательного давления. 5. Ручка регулировки уровня отрицательного давления. 6. Цифровые индикаторы значения отрицательного давления фаз высокого и низкого вакуума. 7. Кнопки выбора времени процедуры. 8. Цифровой индикатор времени процедуры. 9. Кнопки выбора регулировки уровня разрежения высокого или низкого вакуума. 10. Кнопка ПУСК (начало процедуры). 11. Индикаторный светодиод холостого хода. 12. Шкала относительного уровня вакуума.
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4.4.2 Работа аппарата в режиме постоянного вакуума.
4.4.3.1 Кнопками ▲,▼ установить на индикаторе номера программы «--». На индикаторах ВРЕМЯ ЦИКЛА ВВ, НВ и ВАКУУМ НВ также будет отображаться «--».

4.4.3.2 Выбрать необходимую единицу измерения отрицательно давления. Для удобства использования аппарата единицей измерения отрицательного давления может выбран кПа (килопаскаль) или ТОРР (мм. рт. ст.).

4.4.3.3 Вращением ручки установить необходимый уровень отрицательного давления (разрежения). Уровень разрежения может устанавливаться как перед процедурой, так и регулироваться в процессе ее проведения.

4.4.3.4 Кнопками ▲,▼ установить необходимое время процедуры. При установке значения времени «Н» процедура не ограничена автоматическим таймером (выключается вручную), но максимальное время процедуры не более 30 мин.

4.4.3.5 Включить процедуру нажатием кнопки ПУСК/СТОП. Начинает работать вакуумный насос, аппарат автоматически контролирует наличие или отсутствие контакта вакуумной банки-насадки с телом пациента. При отсутствии контакта (холостой ход) насос работает в режиме пониженной производительности, горит индикаторный светодиод Х. ХОД. При наличии плотного контакта вакуумной банки-насадки с телом пациента насос переходит в режим максимальной производительности, светодиод Х. ХОД гаснет, шкала показывает относительный уровень вакуума от установленного значения. По достижении заданного уровня разрежения в вакуумной банке-насадке аппарат переходит в режим автоматического поддержания давления. Насос при этом работает в кратковременно-прерывистом режиме, в зависимости от заданного уровня разрежения, объема банки-насадки и плотности ее контакта с телом пациента.

4.4.3.6 По окончании процедуры насос выключается, происходит сброс отрицательного давления (разрежения), индикаторный светодиод и шкала гаснут. При необходимости можно досрочно прервать процедуру, нажав кнопку ПУСК/СТОП.

4.4.4 Работа аппарата в режиме пульсирующего вакуума при произвольном задании параметров.
4.4.4.1 Кнопками ▲,▼ установить на индикаторе номера программы «ПРП» (произвольные параметры).

4.4.4.2 Нажать кнопку В. При этом начинает мигать индикатор ВРЕМЯ ЦИКЛА ВВ. Кнопками ▲,▼ установить на нем необходимое время фазы действия высокого вакуума.

4.4.4.3 Нажать кнопку В. Индикатор ВРЕМЯ ЦИКЛА ВВ перестает мигать, начинает мигать индикатор ВРЕМЯ ЦИКЛА НВ. Установить на нем необходимое время фазы действия низкого вакуума и нажать кнопку В. Индикатор перестает мигать.
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4.4.4.4 Установить необходимые уровни разрежения фаз действия высокого и низкого вакуума. Для этого надо нажать кнопку под соответствующим индикатором. При нажатии кнопки загорается соответствующий светодиод и ручкой регулировки устанавливается необходимый уровень разрежения (отрицательного давления) фазы высокого или низкого вакуума соответственно.

4.4.4.5 Кнопками ▲,▼ установить необходимое время процедуры.

4.4.4.6 Провести процедуру в соответствии с п. 4.4.3.5.
4.4.5 Работа аппарата в режиме пульсирующего вакуума по заданным программам.
4.4.5.1 Кнопками ▲,▼ установить необходимую программу. Номер программы отображается на индикаторе.

Значения высокого/низкого вакуума предустановленных (встроенных) программ приведены в табл. 1.

Таблица 1

	№ программы
	Время воздействия, с

	
	Фаза высокого вакуума
	Фаза низкого вакуума

	Pc1
	0,3
	0,3

	Pc2
	0,6
	0,6

	Pc3
	0,9
	0,9

	Pc4
	1,2
	1,2

	Pc5
	1,5
	1,5

	Pc6
	1,8
	1,8

	PP1-PP9
	Программы пользователя


4.4.5.2 В случае необходимости установить время процедуры и уровни разрежения в фазах высокого/низкого вакуума.

4.4.5.3 Провести процедуру в соответствии с п. 4.4.3.5.

4.4.6 Программирование аппарата пользователем.
4.4.6.1 Запоминание программы. Аппарат поставляется с записанными в память программами пользователя с некоторыми установленными параметрами.

Кнопками ▲,▼ установить программу (PP1-PP9), которую необходимо изменить и запомнить. Установить необходимые параметры программы в соответствии с пп. 4.4.4.2-4.4.4.5. Нажать кнопку ПРГ. При этом раздастся двойной короткий звуковой сигнал и программа будет записана в память.

4.4.7 В процессе эксплуатации аппарата необходимо следить за состоянием сменного воздушного фильтра. При загрязнении фильтра продуктами массажных масел и гелей снижается скорость откачки и фильтр необходимо заменить.
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Для замены фильтра необходимо отвернуть крышку, извлечь из держателя воздушный фильтр и утилизировать, на его место поставить новый.

Внимание! Эксплуатация аппарата без воздушного фильтра запрещается.

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

5.1 На техническое обслуживание, ремонт или проверку технических характеристик аппарат предъявляется с руководством по эксплуатации.

5.2 Ремонт аппарата выполняется только специалистами ремонтных предприятий, с обязательным соблюдением мер безопасности.

5.3 Техническое обслуживание аппарата проводят в обесточенном состоянии с соблюдением мер безопасности.

5.4 Аппарат должен содержаться в чистоте.

5.5 Необходимо периодически проверять состояние воздушного фильтра и своевременно его заменять.

5.6 Дезинфекция наружных поверхностей аппарата, производится химическим методом по МУ-287-113-98  3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 1777-88 с добавлением 0,5% раствора моющего средства типа «Лотос»  по ГОСТ 25644-88 или 1% раствором хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16-80.

6. ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
6.1 По безопасности аппарат соответствует требованиям ГОСТ Р МЭК 335-1, ГОСТ Р МЭК 60335-2-32 для изделий класса II.

6.2 По электромагнитной совместимости аппарат соответствует требованиям ГОСТ Р 51318.14.1, ГОСТ Р 51318.14.2,  ГОСТ Р 51317.3.2, ГОСТ Р 51317.3.3.

6.3 Уровень звукового шума аппарата не более 62 дБА.

7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ и хранение

7.1 Транспортирование аппарата в упаковке изготовителя может производиться всеми видами крытого транспорта, кроме неотапливаемых отсеков  морского транспорта, в соответствии с ГОСТ Р 50444 и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

7.2 Условия транспортирования аппарата – по условиям хранения 5 по ГОСТ 15150 (температура от минус 50 до плюс 50°С).

7.3 Храниться аппарат должен в упаковке изготовителя в условиях хранения 2 по ГОСТ 15150 (температура от минус 40 до плюс 50°С). Срок хранения без переконсервации – 1 год.
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8. МАРКИРОВКА

8.1 Маркировка аппарата наноситься на блок разрежения аппарата, а также на потребительскую упаковку блока разрежения и составных частей, транспортную упаковку аппарата и соответствует требованиям конструкторской документации и ГОСТ Р МЭК 335-1.

8.2 Маркировка на блоке разрежения аппарата содержит:

- наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;

- наименование аппарата;

- обозначение настоящих технических условий;

- год  изготовления аппарата;

- номер аппарата по системе нумерации предприятия-изготовителя;

- потребляемую мощность;

- номинальное напряжение сети питания (220В);

- частота переменного тока питающей сети (50 Гц);

- знак класс II ([image: image2.png]


) по ГОСТ Р МЭК 335-1.

8.3 Маркировка  потребительской упаковки  содержит:

- наименование  предприятия - изготовителя с адресом;

- наименование аппарата;

- обозначение настоящих технических условий;

- год  изготовления аппарата;

- номер аппарата по системе нумерации предприятия-изготовителя;

- знак класс II ([image: image3.png]


) по ГОСТ Р МЭК 335-1.

8.4 Маркировка транспортной упаковки соответствует ГОСТ 14192 и содержит:

- манипуляционные знаки, соответствующие значениям «Верх», «Хрупкое. Осторожно», «Беречь от влаги», «Не кантовать»;

- надписи: «Условия хранения – 2», «Гарантийный срок хранения аппарата – 24 месяца, «Законсервировано до ».

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ.

9.1. Аппарат вакуумного массажа «Мустанг-Вакуум-ДинаВак» соответствует техническим условиям ТУ 5156-009-29230815-2011 и признан годным для эксплуатации.

Модель ____________________________________________

Номер аппарата _____________________________________

Отметка  ОТК _______________________________________
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10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

10.1 Изготовитель гарантирует соответствие аппарата требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных настоящими техническими условиями.

10.2 Гарантийный срок эксплуатации аппарата - 12 месяцев со дня продажи:

10.3 Условия гарантии.

10.3.1 Гарантия действительна при наличии правильно и четко заполненного раздела руководства по эксплуатации «Свидетельство о приемки» и гарантийного талона с указанием серийного номера аппарата, даты изготов​ления и продажи, гарантийного срока и четкими печатями изготовителя и продавца.
10.3.2 Аппарат снимается с гарантии в случае:

- нарушения правил эксплуатации, изложенных в руководстве по эксплуатации;

- если аппарат имеет следы постороннего вмешательства, или была попытка его ремонта не​уполномоченными лицами;

- если обнаружены несанкционированные изменения конструкции или схемы аппарата;

- если аппарат эксплуатировался в условиях, не соответствующих его назначению;

- попаданием внутрь аппарата посторонних предметов, веществ, жидко​стей;

- стихийных событий, пожара, бытовых факторов;

- использования составных частей, не указанных в руководстве по эксплуатации;

- наличия дефектов, произошедших по вине пользователя, и повреждений, возникших вследствие небрежного обращения;
10.4.3 В случае отсутствия в гарантийном талоне даты продажи или отметки продавца гарантийный срок исчисляется от даты изготовления аппарата.

10.4.4 Доставка аппарата, подлежащего гарантийному ремонту, в сервисную службу осуществляется пользователем самостоятельно и за свой счет, если иное не оговорено в письменных соглашениях.

10.4.5 Гарантийный ремонт осуществляется изготовителем или его уполномоченным дилером (сервисным центром).

10.4.6 В случае устранения недостатков аппарата, гарантийный срок на него продлевается на время, затраченное на доставку аппарата в сервисный центр и его ремонт.
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